TDSC Study SOP18

呼出气样本采集与背景样本采集（FEP气袋）

（用于呼出气组学/挥发性有机物分析与PTR-TOF-MS检测）

| Study acronym | TDSC Study | SOP No. | SOP18 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP title | 呼出气样本采集与背景样本采集（FEP气袋；用于呼出气组学/挥发性有机物分析） | Version | V1.1 |
| Effective date | 2026-03-04 | Supersedes | 基于 ver 1.0（2026-03-01）修订 |
| Scope | 所有参研中心（门诊/病房/社区筛查点/移动采样车等；仅限TDSC受试者与方案规定的对照/背景采样） | Confidentiality | 内部使用 |
| Drafted by | (TBD) | Reviewed by | (TBD) |
| Approved by | (TBD) | Related documents | TDSC研究方案 V2.0（2026-02-28）：候选生物标志物/数字工具（含breathomics）采集与不披露原则；随访表/采样时间点；SOP11（知情同意）；SOP12（信息隔离）；生物安全/院感制度 |

- 目的

规范TDSC研究中人体呼出气样本及环境背景样本的采集流程，确保样本代表性、完整性与数据可靠性，最大程度减少环境VOCs背景与采样误差，为后续呼出气组学分析、生物标志物筛选与模型验证提供高质量样本。同时，考虑结核病呼吸道传染风险，本SOP旨在降低采样过程生物安全风险，保护受试者与工作人员。

- 适用范围与用途边界

适用对象：TDSC研究受试者（TB-DM）及方案规定需采集呼出气的时间点；环境背景样本与系统空白样本同步采集。

适用场景：医院门诊/病房、社区采样点、移动采样车等通风良好且可控的采样环境。

用途边界：呼出气组学（breathomics）为候选生物标志物/数字工具之一，研究期间结果不用于队列分配、随机化或停药/继续治疗决策，亦不向治疗团队披露（除非伦理批准且与安全处置直接相关）。

- 职责分工

- 采集人员：准备与检查设备耗材；指导受试者完成呼气；完成标识、记录、消毒与废弃物处置。

- 质控人员：监督采样环境与流程；审核登记信息、时间点与样本完整性；记录偏差并推动纠正。

- 实验/检测人员（如现场检测）：负责仪器校准、进样与数据采集，保存原始数据与校准记录。

- 数据管理：维护采样日志字段、链路追溯与样本—数据映射关系。

- 设备与材料

- 采样气袋：FEP采样袋（聚全氟乙丙烯材质），带阀门/单向阀。

- 一次性耗材：一次性吹嘴（建议每人每袋独立使用）、连接管路、标签/防水记号笔。

- 防护用品：N95/KN95口罩、防护服、一次性帽子、鞋套、一次性手套（建议双层）、面屏/护目镜（高风险操作时）。

- 消毒用品：75%酒精、紫外线消毒灯或空气消毒设备、医疗废物袋与专用废物桶。

- 设备：呼出气检测仪（PTR-TOF-MS 或同等平台）、气体质量流量控制器、标准气（高纯氮气）与混合标准气体（用于校准）。

- 环境记录：温湿度计；（可选）CO2/PM2.5等环境监测设备。

- 采样时间点与窗口（建议）

- 按研究方案随访表执行；建议至少覆盖：基线、治疗第8周（约M2）、疗程结束（EOT）、停药后关键随访点（如PT-M6/PT-M12/PT-M24）或方案规定的生物标志物采集时间点。

- 若出现治疗期复阳/复发疑似/临床恶化，可按方案增加采样并记录触发原因（作为探索性样本）。

- 采样流程

- 前期准备

- 环境要求

- 采集环境应通风良好、相对固定，并尽量位于上风口；远离潜在VOCs污染源（如油烟、停车场出口、新装修区、化学品存放处、空调外机排气口等）。

- 建议在独立、通风良好的房间进行；如条件允许采用负压/高效过滤。

- 记录环境温度、湿度与采样地点类型（门诊/病房/社区/移动采样车）。

- 设备与材料检查

- 仪器状态检查：开机自检正常；按计划（例如每周或每月）使用混合标准气体进行校准并留存校准记录。

- 气袋气密性检查：充入洁净空气或氮气至标称容量约80%，关闭阀门轻压检查漏气；静置30分钟体积无明显缩小为合格。

- 确认吹嘴包装完好、单向阀功能正常；气袋初始状态为排空。

- 受试者准备（兼顾TB-DM安全）

- 采样前一天21:00后建议禁食（清水少量可）；避免饮酒、茶/咖啡/能量饮料；避免强气味食物（如大蒜、洋葱、薄荷、柑橘类、榴莲等）。

- 采样当天：采样前静息≥5分钟；清水漱口30秒；漱口后不再进食/饮水；禁止吸烟（含电子烟），避免漱口水、口香糖、薄荷糖等强挥发口腔用品。

- TB-DM安全提示：如受试者存在低血糖风险（如使用胰岛素/磺脲类），建议采样前测指尖血糖并记录；如出现低血糖症状或疑似DKA/HHS，应暂停采样并按临床流程处理，必要时改期。

- 采集人员防护（PPE）

- 进入采样区域前：N95/KN95密合性检查→护目镜/面屏→防护服→手套（手套口覆盖袖口）。

- 采样结束后按规定流程脱卸PPE并手消毒；不得穿防护服离开污染区。

- 采集过程

6.2.1 受试者呼出气样本采集

- 登记：记录Subject ID、Site ID、访视代码（Visit code）、采样日期与时间、受试者空腹/饮食情况、当日吸烟与口腔用品使用情况、以及（可选）血糖值与最后一次降糖药/胰岛素使用时间。

- 连接：将气袋与一次性吹嘴连接并确认密封；气袋处于排空状态。

- 呼气：受试者深吸一口气后，按“正常呼气”方式缓慢、平稳、持续地吹入气袋，中途尽量避免停顿或换气。

- 终止：气袋达到标称容量的80%–90%或受试者气竭后，立即关闭阀门。

- 重复：如方案要求可采集重复样本（建议2袋）；若重复采集，间隔≥2分钟静息呼吸并记录。

6.2.2 环境背景样本采集

- 在与受试者相同环境中选择代表性点位（避免直接污染源附近）。

- 使用洁净玻璃注射器（以高纯氮气吹洗）吸取环境气体。

- 将环境气体平稳注入新的FEP气袋（标记“ENV/环境背景”），注入至容量约80%，先关阀再断开注射器，防止回流。

- 背景样本与受试者样本应尽量在同一时间窗完成采集，并记录环境温湿度。

- 样本保存、运输与检测时限

- 样本避光、室温（20–25℃）保存，避免挤压与高温暴晒；外包装可消毒后置于专用周转箱。

- 建议72小时内完成检测/进样；超过时限需记录并按偏差处理。

- 转运容器外壁需消毒并粘贴生物危害标识；全程留存链路记录。

- 进样与检测（如现场PTR-TOF-MS检测）

- 连接气袋与仪器进样口，使用流量控制器保持恒定流速；避免挤压不均造成浓度波动。

- 离子流/谱图稳定后（例如稳定≥20秒）开始记录；记录进样开始时间、持续时间与环境温湿度。

- 每次检测后按设备要求吹扫管路（高纯氮气）并记录系统空白。

- 生物安全与消毒

- 采样与连接操作应轻缓，避免产生气溶胶；尽量避免裸手触碰气袋/吹嘴。

- 一次性耗材（吹嘴、手套等）按医疗废物处理；气袋外表面消毒后再暂存/转运，最终按规定处置。

- 每日采样结束后进行环境与设备表面消毒；可采用紫外线照射≥30–60分钟或空气消毒设备运行，并记录。

- 质量控制（QC）

- 环境空白：每名受试者采样同步采集环境背景气袋，用于背景VOCs校正。

- 系统空白：每日开机后检测高纯氮气袋以检查系统洁净度。

- 避免交叉污染：每份样本使用独立气袋与一次性吹嘴；不得重复使用。

- 关键参数记录：温湿度、采样时间、采样地点类型、受试者准备情况；校准/标准气记录。

- 样本标识与最小记录字段

- 气袋标签至少包含：Subject ID、Site ID、Visit code、样本类型（BREATH/ENV）、采样日期（YYYY-MM-DD）、采样时间（HH:MM）、样本序号（如1/2）。

- 建立采样日志（纸质或电子）：与EDC字段一致并可追溯（见附录C）。

- 偏差与应急处理

- 气袋泄漏：立即终止采样/检测，评估污染范围并消毒；更换新气袋重采并记录偏差。

- 受试者不适（头晕、呼吸困难、剧烈咳嗽等）：立即暂停，给予休息与必要医疗协助；评估是否改期。

- 职业暴露：按院感应急预案处理并报告，留存记录。

- 附录（模板）

- 附录A：受试者准备与安全核查清单（含TB-DM低血糖风险提示）。

- 附录B：采样操作自检清单（设备/气袋/环境）。

- 附录C：采样日志字段（建议与EDC对齐）。

- 附录D：样本交接/转运记录表（链路追溯）。