TDSC Study

TB22-SOP01 分中心预分析、采集、保存与运输（PAXgene 全血 RNA）

文件编号：TDSC-TB22-SOP01    版本：V1.0    生效日期：2026-02-09

文件控制信息

| 起草 | TDSC中心实验室与数据管理团队 |
| --- | --- |
| 审核 | TDSC指导委员会 |
| 批准 | 主要研究者（PI） |
| 保密级别 | 保密 – 仅限TDSC试验使用 |
| 替代版本 | 无（新文件） |
| 适用范围 | TDSC各分中心与中心实验室 |
| 分发范围 | 研究者、分中心工作人员、中心实验室、数据管理团队 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-02-09 | 首次发布 | TDSC团队 |

- 目的

规范分中心采集与预分析处理、保存和运输PAXgene全血RNA样本用于TB22转录组检测，确保跨中心一致性与可审计的全链路追溯。

- 适用范围

适用于TDSC所有分中心在研究方案规定的时间点采集TB22样本。

仅覆盖分中心环节（采集、标识、室温孵育、冻存、库存与运输、偏差处理）。中心实验室环节见TB22-SOP02与TB22-SOP05。

- 定义与缩写

| TB22 | 22基因外周血转录组评分，用于队列B第6个月决策门槛；数值结果对临床治疗团队保持盲态。 |
| --- | --- |
| PAXgene Blood RNA 管 | 用于稳定全血RNA的采血管。 |
| 预分析（Pre-analytics） | 从采血到进入长期冻存的全过程。 |
| EDC | 电子数据采集系统。 |
| CoC | 运输交接链记录（发出至签收）。 |
| TAT | 中心实验室收到样本至结果回传的周转时间。 |
| CAPA | 纠正与预防措施。 |

- 职责分工

- 分中心PI：负责人员培训与方案依从性。

- 研究护士/采血人员：完成采血与预分析处理，填写台账。

- 分中心协调员：管理库存、包装、预约运输，并完成CoC交接记录。

- 中心实验室：确认签收、温控与台账核对，反馈偏差与处置建议。

- 物资与设备

- PAXgene Blood RNA 采血管（分中心备案批号）。

- 预制标签/条码（受试者编号、访视编码、样本编号）。

- 计时器、直立放置架、个人防护用品。

- 冰箱：-20°C（建议预冻）与-80°C（长期保存）；温度记录/监测。

- 符合UN3373的包装材料、干冰、吸附材料；建议配备温度记录器。

- TB22样本台账与运输清单（见附录A）。

- 操作流程

- 采集时间点与优先级

- 严格按TDSC研究方案规定的访视时间点采集TB22样本。

- 队列B第6个月样本为关键决策样本（用于EDC PASS/FAIL并触发随机）。队列A样本用于探索性分析，试验全程对临床团队保持盲态。

- 采血与混匀

- 核对受试者身份、队列与访视编码；采血前完成标签准备。

- 按管体刻度与厂家说明将血液采集至PAXgene管的规定刻度。

- 采血后立即轻轻颠倒混匀8–10次，确保充分混匀。

- 粘贴标签：受试者编号、访视编码、样本编号、采血日期/时间、操作者缩写；禁止出现个人身份信息。

- 室温稳定（关键控制点）

- 采血后将管体直立置于室温（18–25°C），稳定阶段不得冷藏。

- 室温孵育2–4小时（目标区间），以完成RNA稳定固定。

- 在TB22样本台账中记录孵育开始与结束时间。

6.4 冻存与库存管理

- 推荐流程：先置于-20°C预冻（约24小时），再转入-80°C长期保存。

- 如无法完成-20°C预冻，可直接转入-80°C，但需记录为预分析偏差。

- 建立库存台账：分中心、冰箱编号、架/盒位置。

- 避免反复冻融。

6.5 冷链运输至中心实验室

- 使用符合UN3373要求的包装，干冰运输；运输过程中目标温度≤-60°C。

- 包内放置运输清单与CoC交接记录（与样本分隔）。

- 如具备条件，使用温度记录器，并将温度记录归档。

- 发运前通知中心实验室（运单号、承运方、预计到达时间）。

6.6 签收核对与偏差处理

- 出现以下情况需24小时内记录偏差并通知中心实验室：标识错误、管体破损/渗漏、室温孵育超范围、冻存延迟、干冰不足、温度异常。

- 样本冻存后原则上不得自行重新贴签；如确需更正，必须经中心实验室批准并保留完整审计追踪。

- 记录与归档

- TB22样本台账（附录A）：采血/混匀/孵育开始结束/冻存时间戳、库位、偏差。

- 运输清单与CoC交接记录：发运时间、承运方、干冰量、温度记录器编号、签收确认。

- EDC录入：是否采集、采集时间戳、运输批次编号。

- 参考文件

- TDSC研究方案（现行批准版本）。

- TDSC SOP18 生物样本运输与保存（包装标准与温控记录）。

- PAXgene Blood RNA 管厂家说明书。

附录A：TB22样本台账—最小字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 受试者编号 | 试验受试者唯一编号 |
| 队列/组别 | 队列A或B；如适用注明组别 |
| 访视编码 | 基线、M2、M6等（按方案） |
| 样本编号/条码 | 采血管唯一编号 |
| 采血日期/时间 | 时间戳 |
| 混匀完成时间 | 时间戳 |
| 室温孵育开始/结束 | 时间戳 |
| 冻存时间与温度 | 记录-20°C预冻与/或-80°C入库时间 |
| 库位 | 冰箱编号/架/盒/孔位 |
| 运输批次编号 | 运单/批次编号 |
| 发运与签收时间 | 时间戳 |
| 温度记录器编号与摘要 | 如适用 |
| 偏差与纠正措施 | 偏差编号与CAPA摘要 |