TDSC-TB22-SOP04：mRNA建库（TruSeq Stranded mRNA）

文件编号：TDSC-TB22-SOP04    版本：V1.0    日期：2026-02-09

| 起草 |  |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 批准 |  |
| 生效日期 | 2026-02-09 |
| 保密等级 | 内部资料 / 保密 |

目录（请在Word中更新域）：

1. 目的  2. 适用范围  3. 定义  4. 职责  5. 操作流程  6. 记录  7. 质量控制  8. 偏差与CAPA  9. 参考文献  10. 附录

目的

规范TB22 mRNA建库流程，统一对照、追溯与质控点。

适用范围

适用于中心实验室TruSeq Stranded mRNA建库并用于NextSeq1000测序。

对接SOP03（RNA QC）与SOP05（混池/上机）。

定义与缩略语

UDI：唯一双端索引（如可用建议使用）

NTC：无模板对照

接头二聚体：仅接头形成的伪影峰

职责

建库人员：执行建库；维护批记录与索引表。

QC复核：核对索引表与QC；批准混池。

材料与设备

TruSeq Stranded mRNA建库试剂盒；Index Set A/B或UDI。

磁力架；校准移液器；PCR仪；板式离心机。

TapeStation/Bioanalyzer；Qubit（或同等）。

操作流程

- 确认RNA符合SOP03 PASS；记录RNA编号与投入量。

- 建立批记录：试剂批号、操作者、板图、索引表、对照（NTC；可选阳性对照）。

- 按说明进行poly-A富集、片段化与cDNA合成；记录关键条件。

- 按分配索引连接接头；双人复核索引表。

- PCR扩增：记录循环数；随后磁珠纯化洗脱。

- 文库质控：片段分布（主峰约260 bp）与浓度；归档报告。

- 文库保存并按SOP05混池上机。

质量控制

| 质控点 | 接受标准（默认） | 不满足时 |
| --- | --- | --- |
| 索引表复核 | 完成双人复核 | 暂停；更正；记录偏差 |
| 文库大小 | 主峰约260 bp；接头伪影少 | 磁珠清理；复测 |
| 文库浓度 | 满足混池计划 | 复定量；可行则浓缩 |
| NTC | 无可检测文库峰 | 调查污染；批次隔离 |

偏差与CAPA

- 索引错配风险、污染信号或NTC失败为重大偏差（SOP08）。

参考文献

- TDSC研究方案（Trials投稿包），现行批准版本。

- TB22检测机构技术SOP：PAXgene Blood RNA流程与NextSeq1000 mRNA测序流程（现行版本）。

- TDSC TB22 SOP01/02/05/07（内部SOP体系），现行批准版本。

附录

- 附录04-1：建库批记录模板。

- 附录04-2：索引表与复核记录模板。