TDSC Study

TB22-SOP05 NextSeq 1000 mRNA测序运行设置（文库混池、变性与上机）

文件编号：TDSC-TB22-SOP05    版本：V1.0    生效日期：2026-02-09

文件控制信息

| 起草 | TDSC中心实验室 |
| --- | --- |
| 审核 | TDSC测序平台 |
| 批准 | 实验室负责人 |
| 保密级别 | 保密 – 仅限TDSC试验使用 |
| 替代版本 | 无（新文件） |
| 适用范围 | TDSC各分中心与中心实验室 |
| 分发范围 | 研究者、分中心工作人员、中心实验室、数据管理团队 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-02-09 | 首次发布 | TDSC团队 |

- 目的

规范TB22 mRNA文库在NextSeq 1000上机前的准备流程：文库质控、10 nM混池、制备含1% PhiX的1 nM终混合液及加样上机。

- 适用范围

- 适用于Illumina NextSeq 1000/2000（MID Output）平台执行TB22测序。

- 文库构建（如TruSeq Stranded mRNA）另有验证流程；本SOP从“已完成建库、待测序”开始。

- 关键定义

| RSB | Resuspension Buffer；可用10 mM Tris-HCl（pH 8.5）+0.1% Tween 20替代 |
| --- | --- |
| PhiX | Illumina PhiX对照文库（用于运行质控） |
| MID Output | P2试剂对应的中等通量运行模式 |
| TapeStation | Agilent TapeStation，用于文库片段大小/质量评估 |

- 物资与设备

- Illumina NextSeq 1000/2000 P2 试剂（100 cycles）v3（或平台批准等效品）。

- NextSeq卡匣（-20°C保存；上机前一天4°C解冻）。

- RSB缓冲液或10 mM Tris-HCl（pH 8.5）+0.1% Tween 20。

- PhiX对照文库（10 nM库存）、Qubit、Agilent TapeStation（或同等设备）、离心机、移液器与滤芯枪头。

- 操作流程

- 文库质控（混池前）

- 使用Qubit等定量文库浓度，并用TapeStation确认片段大小分布。

- 终PCR产物预期大小约260 bp；如出现接头/杂带，按验证流程进行磁珠纯化。

- 文库归一化并混池至10 nM

- 使用RSB或10 mM Tris-HCl（pH 8.5 + 0.1% Tween 20）将每个文库归一化至10 nM。

- 按等摩尔量混合形成10 nM样本文库混合液（记录混池方案与板号）。

- 制备含1% PhiX的1 nM终混合液（Protocol A）

- 制备2 nM混合液：取10 µL 10 nM文库混合液 + 40 µL 10 mM Tris-HCl（pH 8.5 + 0.1% Tween 20），得到2 nM。

- 制备1 nM混合液：取50 µL 2 nM混合液 + 50 µL RSB（含0.1% Tween 20），得到1 nM。

- 制备1 nM PhiX：10 µL 10 nM PhiX + 90 µL RSB（含0.1% Tween 20），分装后-20°C保存。

- 加入1% PhiX：从1 nM混合液中吸取并弃去1 µL，再加入1 µL 1 nM PhiX（最终为1% PhiX）。

- 取20 µL终混合液加入NextSeq卡匣指定加样孔。

5.4 卡匣解冻与运行启动

- 卡匣上机前一天置于4°C解冻，次日早晨按厂家建议回温至室温。

- 混合液短暂离心并检查是否有气泡后再加样。

- 建立并核对样本表（样本编号、Index、读长/循环数）。

- 启动运行并监测实时质控指标。

- 运行质控与放行

- 记录运行编号、试剂批号、卡匣编号、操作者、开始/结束时间。

- 监测关键指标（如产量、%Q30、PhiX错误率），并与平台阈值比对。

- 如运行未达放行标准，需记录偏差、开展根因分析并评估是否重测（使用保留文库）。

- 数据交付与保存

- 按分析流程导出原始数据（BCL）和/或FASTQ，并生成校验值（checksum）。

- 通过批准的安全通道传输至受控生信工作区。

- 归档运行文件夹、样本表与质控报告，并启用只读审计保护。

- 参考文件

- 测序平台原始SOP（NextSeq1000 MID Output mRNA）。

- TDSC研究方案（现行批准版本）。